## Calibration Instruments
PIR - PSP Interface Circuit Calibration Instruments
Instrument | Model | Serial Number | Cal Date
Voltage Standard | MV106 | EDC14456 | 2008-Oct-07
HP (Agilent) Multimeter | HP34401A | US36043788 | 2008-Sep-15
Technician
David O'Gorman
Date
2009-02-24

## Board B Ch1 (Case)
Board B Ch1 (Case)
| VRb1 | Irb1 | Icase | Deviance | VrCase | Rcase | RcaseSet | Error
0 | 0.87273 | 8.7246e-05 | 8.7246e-05 | 4.6752e-06 | 2.5727 | 29488 | 29490 | 6.782e-05
1 | 1.0299 | 0.00010296 | 0.00010295 | 4.4975e-05 | 2.4156 | 23463 | 23460 | -0.00012788
2 | 1.1972 | 0.00011968 | 0.00011967 | 0.00012779 | 2.2484 | 18789 | 18790 | 5.322e-05
3 | 1.3714 | 0.0001371 | 0.0001371 | -5.849e-06 | 2.0743 | 15130 | 15130 | 0
4 | 1.5482 | 0.00015477 | 0.00015478 | -4.8778e-05 | 1.8976 | 12260 | 12260 | 0
5 | 1.7227 | 0.00017222 | 0.00017221 | 5.2867e-05 | 1.7233 | 10007.1 | 10000 | -0.00071
6 | 1.8944 | 0.00018938 | 0.00018937 | 4.7292e-05 | 1.5517 | 8193.9 | 8194 | 1.2204e-05
7 | 2.0575 | 0.00020569 | 0.00020568 | 2.6221e-05 | 1.3888 | 6752.2 | 6752 | -2.9621e-05
8 | 2.2107 | 0.000221 | 0.000221 | 2.5439e-05 | 1.2357 | 5591.5 | 5592 | 8.9413e-05
Rb1
10003.087 | Ohms
|  | scope zero |  |  | Cal Date
|  | Scope Zero | 0.113 |  | 2009-01-27
|  | Reading | 10003.2
Testing at |  | Rb1 Value | 10003.087
12.078 Supply Volts
Vo
3.4475

## Board B Ch2 (Hemisphere)
Board B Ch2 (Hemisphere)
| VRb2 | Irb2 | Icase | Deviance | VrCase | Rcase | RcaseSet | RsetError
0 | 0.87287 | 8.723e-05 | 8.7233e-05 | -2.9594e-05 | 2.5725 | 29490 | 29490 | 0
1 | 1.0301 | 0.00010295 | 0.00010295 | -3.423e-05 | 2.4152 | 23460 | 23460 | 0
2 | 1.1972 | 0.00011965 | 0.00011965 | -2.0157e-05 | 2.2482 | 18790 | 18790 | 0
3 | 1.3716 | 0.00013707 | 0.00013707 | -7.4056e-06 | 2.0739 | 15130 | 15130 | 0
4 | 1.5484 | 0.00015474 | 0.00015475 | -4.9026e-05 | 1.8972 | 12260 | 12260 | 0
5 | 1.723 | 0.00017219 | 0.00017217 | 8.5088e-05 | 1.7227 | 10005.6 | 10000 | -0.00056
6 | 1.8945 | 0.00018933 | 0.00018931 | 6.6473e-05 | 1.5513 | 8194.3 | 8194 | -3.6612e-05
7 | 2.0576 | 0.00020563 | 0.00020562 | 5.2266e-05 | 1.3884 | 6752.4 | 6752 | -5.9242e-05
8 | 2.2108 | 0.00022094 | 0.00022092 | 7.2077e-05 | 1.2353 | 5591.6 | 5592 | 7.1531e-05
Rb2
10006.491 | Ohms
|  | scope zero |  |  | Cal Date
|  | Scope Zero | 0.109 |  | 2009-01-27
|  | Reading | 10006.6
Testing at |  | Rb2 Value | 10006.491
12.073 Supply Volts
Vo
3.4473

## Board A Ch1 (Case)
Board A Ch1 (Case)
| VRA1 | Ira1 | Icase | Deviance | VrCase | Rcase | RcaseSet | Error
0 | 0.87964 | 8.7968e-05 | 8.7984e-05 | -0.00018265 | 2.5949 | 29493 | 29490 | -0.00010173
1 | 1.0384 | 0.00010385 | 0.00010386 | -0.00012488 | 2.4362 | 23457 | 23460 | 0.00012788
2 | 1.207 | 0.0001207 | 0.0001207 | 2.8406e-05 | 2.2681 | 18791 | 18790 | -5.322e-05
3 | 1.3826 | 0.00013827 | 0.00013829 | -0.00016371 | 2.0923 | 15130 | 15130 | 0
4 | 1.561 | 0.00015611 | 0.00015613 | -0.00012405 | 1.9141 | 12260 | 12260 | 0
5 | 1.7374 | 0.00017375 | 0.00017378 | -0.00020772 | 1.7379 | 10000.4 | 10000 | -4e-05
6 | 1.91 | 0.00019101 | 0.00019104 | -0.00016884 | 1.5654 | 8194.1 | 8194 | -1.2204e-05
7 | 2.0745 | 0.00020746 | 0.00020749 | -0.00014281 | 1.401 | 6752.2 | 6752 | -2.9621e-05
8 | 2.229 | 0.00022291 | 0.00022295 | -0.00019084 | 1.2467 | 5591.8 | 5592 | 3.5765e-05
Ra1
9999.6 | Ohms
Cal Date
2009-02-24
Testing at
13.535 Supply Volts |  |  | probe zero | 0.155
|  |  | Measured Value | 9997.4
Vo |  |  | Actual Ra1 | 9997.245
3.4774

## Board A Ch2 (Hemishpere)
Board A Ch2 (Hemisphere)
| VRa2 | Ira2 | Ihemi | Deviance | Vrhemi | Rhemi | RhemiSet | Error
0 | 0.88026 | 8.7978e-05 | 8.7972e-05 | 7.0587e-05 | 2.5943 | 29490 | 29490 | 0
1 | 1.0389 | 0.00010383 | 0.00010382 | 9.9173e-05 | 2.4357 | 23460 | 23460 | 0
2 | 1.2075 | 0.00012068 | 0.00012067 | 0.00010806 | 2.2673 | 18789 | 18790 | 5.322e-05
3 | 1.3833 | 0.00013826 | 0.00013824 | 0.0001145 | 2.0917 | 15131 | 15130 | -6.6094e-05
4 | 1.5616 | 0.00015608 | 0.00015606 | 7.446e-05 | 1.9135 | 12261 | 12260 | -8.1566e-05
5 | 1.7382 | 0.00017373 | 0.00017372 | 3.2184e-05 | 1.7371 | 9999.4 | 10000 | 6e-05
6 | 1.9107 | 0.00019097 | 0.00019095 | 6.3993e-05 | 1.5647 | 8194.1 | 8194 | -1.2204e-05
7 | 2.0752 | 0.00020741 | 0.0002074 | 5.6867e-05 | 1.4004 | 6752.3 | 6752 | -4.4431e-05
8 | 2.2297 | 0.00022285 | 0.00022282 | 0.00012181 | 1.246 | 5591.9 | 5592 | 1.7883e-05
Ra2
10005.41 | Ohms
Cal Date
2009-02-24
Testing at
13.535 Supply Volts |  |  | probe zero | 0.19
|  |  | Measured Value | 10005.6
Vo |  |  | Actual Ra2 | 10005.41
3.4774

## 65095 Backup Strain Gauge
65095 Backup Strain Gauge
set to gain of 500 |  |  |  |  | Cal Date
Mar 11 2008
Vin (Set) | Vout | Amplification
0 | -0.0027 | 0 |  |  | (In Storage On Vessel)
1e-05 | 0.0002 | 20
0.0001 | 0.0468 | 468
0.001 | 0.498 | 498
0.002 | 0.9995 | 499.75
0.003 | 1.502 | 500.6667
0.004 | 2.0049 | 501.225 |  | Strain Gauge Amp 65095
0.00495 | 2.4815 | 501.3131
0.005 | 2.5001 | 500.02
0.006 | 3.0052 | 500.8667
0.007 | 3.5094 | 501.3429
0.008 | 4.0127 | 501.5875
0.009 | 4.5117 | 501.3
0.0095 | 4.7645 | 501.5263
0.00975 | 4.8905 | 501.5897
501.0171
Vin (Set) | Vin (act) | Vout | Amplification
0 |  |  | 0
1e-05 |  |  | 0
0.0001 |  |  | 0
0.001 |  |  | 0
0.002 |  |  | 0
0.003 |  |  | 0
0.004 |  |  | 0
0.00495 |  |  | 0
0

## 65096 PIR Strain Gauge
65096 PIR Strain Gauge
Vin (Set) | Vout | Amplification
0 | -0.0064 | 0
1e-05 | 0.014 | 1400
0.0001 | 0.093 | 930
0.001 | 0.99358 | 993.58
0.002 | 1.9938 | 996.9
0.003 | 2.994 | 998 | Cal Date
0.004 | 3.9941 | 998.525 | 2009-01-27
0.00495 | 4.9444 | 998.8687
997.1747
Strain Gauge Amp 65096

## 65097 PSP Strain Gauge
65097 PSP Strain Gauge
Vin (Set) | Vout | Amplification
0 | 0.0162 | 0
1e-05 | 0.021 | 2100 | Cal Date
0.0001 | 0.0663 | 663 | 2009-01-27
0.001 | 0.518 | 518
0.002 | 1.0198 | 509.9
0.003 | 1.5217 | 507.2333
0.004 | 2.0235 | 505.875
0.00495 | 2.5001 | 505.0707
0.005 | 2.5244 | 504.88
0.006 | 3.0266 | 504.4333
0.007 | 3.5286 | 504.0857
0.008 | 4.031 | 503.875
0.009 | 4.5328 | 503.6444
0.0095 | 4.7835 | 503.5263
0.00975 | 4.908 | 503.3846 | Strain Gauge Amp 65097
505.0826