## Calibration Instruments
PIR - PSP Interface Circuit Calibration Instruments
Instrument | Model | Serial Number | Cal Date
Voltage Standard | MV106 | EDC14456 | 2008-Oct-07
HP (Agilent) Multimeter | HP34401A | US36043788 | 2010-Jan-11
Technician
David O'Gorman
Date
2010-02-18

## Board B Ch1 (Case)
Board B Ch1 (Case)
| VRb1 | Irb1 | Icase | Deviance | VrCase | Rcase | RcaseSet | Error
0 | 0.87285 | 8.7256e-05 | 8.7253e-05 | 2.603e-05 | 2.5731 | 29490 | 29490 | 0
1 | 1.0302 | 0.00010299 | 0.00010298 | 5.5678e-05 | 2.4159 | 23460 | 23460 | 0
2 | 1.1973 | 0.00011969 | 0.00011969 | 3.0392e-05 | 2.2489 | 18790 | 18790 | 0
3 | 1.3717 | 0.00013712 | 0.00013712 | 3.9775e-05 | 2.0746 | 15130 | 15130 | 0
4 | 1.5487 | 0.00015482 | 0.0001548 | 8.7556e-05 | 1.8979 | 12260 | 12260 | 0
5 | 1.7236 | 0.0001723 | 0.0001723 | 1.1026e-05 | 1.723 | 10000 | 10000 | 0
6 | 1.8948 | 0.00018942 | 0.00018941 | 4.8814e-05 | 1.552 | 8194 | 8194 | 0
7 | 2.058 | 0.00020573 | 0.0002057 | 0.0001391 | 1.3889 | 6752 | 6752 | 0
8 | 2.2112 | 0.00022105 | 0.00022099 | 0.00023162 | 1.2358 | 5592 | 5592 | 0
Rb1
10003.372 | Ohms
|  | scope zero |  |  | Cal Date
|  | Scope Zero | 0.128 |  | 2010-02-18
|  | Reading | 10003.5
Testing at |  | Rb1 Value | 10003.372
12.115 Supply Volts
Vo
3.4489

## Board B Ch2 (Hemisphere)
Board B Ch2 (Hemisphere)
| VRb2 | Irb2 | Icase | Deviance | VrCase | Rcase | RcaseSet | RsetError
0 | 0.87301 | 8.7245e-05 | 8.7243e-05 | 2.6065e-05 | 2.5728 | 29490 | 29490 | 0
1 | 1.0303 | 0.00010296 | 0.00010297 | -2.2928e-05 | 2.4156 | 23460 | 23460 | 0
2 | 1.1975 | 0.00011967 | 0.00011967 | 3.0974e-05 | 2.2486 | 18790 | 18790 | 0
3 | 1.3719 | 0.0001371 | 0.0001371 | 3.0331e-05 | 2.0743 | 15130 | 15130 | 0
4 | 1.5488 | 0.00015478 | 0.00015477 | 6.305e-05 | 1.8975 | 12260 | 12260 | 0
5 | 1.7239 | 0.00017228 | 0.00017226 | 0.0001174 | 1.7226 | 10000 | 10000 | 0
6 | 1.8951 | 0.00018939 | 0.00018936 | 0.00016505 | 1.5516 | 8194 | 8194 | 0
7 | 2.0582 | 0.00020569 | 0.00020566 | 0.00015245 | 1.3886 | 6752 | 6752 | 0
8 | 2.2114 | 0.000221 | 0.00022096 | 0.00018405 | 1.2356 | 5592 | 5592 | 0
Rb2
10006.372 | Ohms
|  | scope zero |  |  | Cal Date
|  | Scope Zero | 0.128 |  | 2010-02-18
|  | Reading | 10006.5
Testing at |  | Rb2 Value | 10006.372
12.073 Supply Volts
Vo
3.4473

## Board A Ch1 (Case)
Board A Ch1 (Case)
| VRA1 | Ira1 | Icase | Deviance | VrCase | Rcase | RcaseSet | Error
0 | 0.87969 | 8.7973e-05 | 8.7884e-05 | 0.0010023 | 2.5947 | 29524 | 29490 | -0.0011529
1 | 1.0383 | 0.00010383 | 0.00010384 | -0.00010293 | 2.4362 | 23460 | 23460 | 0
2 | 1.2068 | 0.00012068 | 0.0001207 | -0.00010234 | 2.2679 | 18790 | 18790 | 0
3 | 1.3826 | 0.00013827 | 0.00013828 | -0.00011592 | 2.0922 | 15130 | 15130 | 0
4 | 1.561 | 0.00015611 | 0.00015612 | -7.1811e-05 | 1.914 | 12260 | 12260 | 0
5 | 1.7378 | 0.00017379 | 0.00017372 | 0.00037027 | 1.7374 | 10001 | 10000 | -0.0001
6 | 1.91 | 0.00019101 | 0.00019103 | -0.00011716 | 1.5653 | 8194 | 8194 | 0
7 | 2.0745 | 0.00020746 | 0.00020748 | -0.00010106 | 1.4009 | 6752 | 6752 | 0
8 | 2.229 | 0.00022291 | 0.00022293 | -7.4875e-05 | 1.2466 | 5592 | 5592 | 0
Ra1
9999.6 | Ohms
Cal Date
2010-02-27
Testing at
13.700 Supply Volts |  |  | probe zero | 0.101
|  |  | Measured Value | 9997.8
Vo |  |  | Actual Ra1 | 9997.699
3.4772

## Board A Ch2 (Hemishpere)
Board A Ch2 (Hemisphere)
| VRa2 | Ira2 | Ihemi | Deviance | Vrhemi | Rhemi | RhemiSet | Error
0 | 0.88017 | 8.7968e-05 | 8.7969e-05 | -1.2006e-05 | 2.5942 | 29490 | 29490 | 0
1 | 1.0388 | 0.00010382 | 0.00010382 | -1.5982e-05 | 2.4357 | 23460 | 23460 | 0
2 | 1.2074 | 0.00012067 | 0.00012067 | 5.957e-05 | 2.2673 | 18790 | 18790 | 0
3 | 1.3833 | 0.00013825 | 0.00013824 | 7.732e-05 | 2.0916 | 15130 | 15130 | 0
4 | 1.5616 | 0.00015607 | 0.00015607 | 2.6267e-05 | 1.9134 | 12260 | 12260 | 0
5 | 1.7381 | 0.00017371 | 0.0001737 | 7.3335e-05 | 1.737 | 10000 | 10000 | 0
6 | 1.9107 | 0.00019096 | 0.00019094 | 9.6814e-05 | 1.5646 | 8194 | 8194 | 0
7 | 2.0752 | 0.0002074 | 0.00020739 | 6.4958e-05 | 1.4003 | 6752 | 6752 | 0
8 | 2.2296 | 0.00022284 | 0.00022282 | 7.5948e-05 | 1.246 | 5592 | 5592 | 0
Ra2
10005.599 | Ohms
Cal Date
2010-02-27
Testing at
13.7 Supply Volts |  |  | probe zero | 0.101
|  |  | Measured Value | 10005.7
Vo |  |  | Actual Ra2 | 10005.599
3.4772

## 65095 Backup Strain Gauge
65095 Backup Strain Gauge
set to gain of 500 |  |  |  |  | Cal Date
Test Voltage Supply |  | 12.204 |  |  | Mar 16 2009
Vin (Set) | Vout | Amplification
0 | -0.0082 | 0 |  |  | (In Storage On Vessel)
1e-05 | -0.0032 | -320
0.0001 | 0.042 | 420
0.001 | 0.493 | 493
0.002 | 0.9962 | 498.1
0.003 | 1.4983 | 499.4333
0.004 | 2.0004 | 500.1 |  | Strain Gauge Amp 65095
0.00495 | 2.4775 | 500.5051
0.005 | 2.5027 | 500.54
0.006 | 3.0049 | 500.8167
0.007 | 3.5071 | 501.0143
0.008 | 4.0093 | 501.1625
0.009 | 4.5114 | 501.2667
0.0095 | 4.7627 | 501.3368
0.00975 | 4.8882 | 501.3538
500.5117
Vin (Set) | Vin (act) | Vout | Amplification
0 |  |  | 0
1e-05 |  |  | 0
0.0001 |  |  | 0
0.001 |  |  | 0
0.002 |  |  | 0
0.003 |  |  | 0
0.004 |  |  | 0
0.00495 |  |  | 0
0

## 65096 PIR Strain Gauge
65096 PIR Strain Gauge
Vin (Set) | Vout | Amplification
0 | 0.0016 | 0
1e-05 | 0.0085 | 850
0.0001 | 0.09443 | 944.3
0.001 | 0.998 | 998
0.002 | 1.9987 | 999.35
0.003 | 3.0002 | 1000.0667 | Cal Date
0.004 | 4.0015 | 1000.375 | 2010-02-18
0.00495 | 4.9518 | 1000.3636
999.6311
Strain Gauge Amp 65096

## 65097 PSP Strain Gauge
65097 PSP Strain Gauge
Vin (Set) | Vout | Amplification
0 | 0.0059 | 0
1e-05 | 0.00108 | 108 | Cal Date
0.0001 | 0.05508 | 550.8 | 2010-02-18
0.001 | 0.50704 | 507.04
0.002 | 1.0094 | 504.72
0.003 | 1.5114 | 503.8
0.004 | 2.0136 | 503.4
0.00495 | 2.4905 | 503.1313
0.005 | 2.5159 | 503.18
0.006 | 3.0179 | 502.9833
0.007 | 3.5204 | 502.9143
0.008 | 4.0223 | 502.7875
0.009 | 4.5244 | 502.7111
0.0095 | 4.7759 | 502.7263
0.00975 | 4.9012 | 502.6872 | Strain Gauge Amp 65097
503.5068